光电效应弱光测量实验手册

— 基于数字双相锁相放大器的弱信号检测验证 —

项目名称：全国大学生物理实验竞赛（创新）

实验类别：弱信号检测与光电效应

完成日期：2026 年 7 月

1. 器材清单 2. 通用连接与仪器设置 3. 数据处理总流程 4. 纯软件锁相算法验证（纯代码，无需硬件） 5. 第一级：算法验证——分压硬件实现（含示例数据） 6. 第二级：算法硬件验证（含示例数据） 7. 第三级：实际应用（含示例数据） 8. 误差与不确定度分析 9. 总验收汇总表 10. 故障排查表 11. 空白记录表（打印用）

1. 器材清单

1.1 仪器

| 序号 | 器材 | 规格/型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 函数信号发生器 | 双通道，≥2 MHz，可调相位 | CH1 产生 1 kHz 调制/激励，CH2 输出 Sync 参考 | 相位控制用于实验 2.2 |
| 2 | 数字示波器 | Tektronix MDO34（200 MHz，HiRes 16-bit） | 采样并 USB 导出 CSV | HiRes 是弱信号关键 |
| 3 | 仪表放大器 | AD620 | 差分放大，G=100/1000 | Rg=499Ω→G=100；49.9Ω→G=1000 |
| 4 | 集成光电探测器 | OPT101（第三级） | 光电流→电压，内置 1MΩ 跨阻 | 响应度 ≈0.45 V/µW@650nm |
| 5 | 数字万用表 | 5½ 位，0.05% 精度 | 实测分压电阻、电源电压 | 用于反算精确分压比 |
| 6 | 光功率计 | 量程 nW~mW | 校准 P0、ND 透射率 | 第三级校准用 |
| 7 | 直流电源 | ±5V / ±12V | 供 AD620、OPT101 | 需良好去耦 |

1.2 元件与耗材

| 器材 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 精密金属膜电阻 | 1.00 kΩ、9.09 kΩ、99.0 kΩ，精度 0.1% | 分压网络（10:1 / 100:1，级联到 1000:1、10000:1） |
| 增益电阻 | 499 Ω、49.9 Ω，0.1% | AD620 增益设定 |
| 去耦电容 | 100 nF ×2、10 µF ×2 | AD620/OPT101 电源去耦（报告 4.3） |
| 红光 LED | ~630–650 nm | 第三级调制光源 |
| 限流电阻 | 220 Ω | LED 限流 |
| ND 中性密度滤光片 | 2 片（如 OD0.5 / OD1.0） | 第三级衰减，模拟弱光 |
| 屏蔽线/BNC | — | 弱信号传输，抗干扰 |
| 面包板/焊接板 | — | 搭电路 |

2. 通用连接与仪器设置

2.1 信号链路（三级通用下游）

[信号源]                                       [采样]        [处理]

信号发生器 CH1 ──▶ 前端 ──▶ AD620(G) ──▶ MDO34 CH1 ──▶ USB/CSV ──▶ 双相锁相

(1 kHz)      (分压/OPT101)  (放大)                                    │

信号发生器 CH2(Sync) ─────────────────────▶ MDO34 CH2 (参考) ───────────┘

- 第一、二级"前端"= 精密分压网络；第三级"前端"= OPT101 光学模块。

- AD620→MDO34→锁相 三级完全相同，这是"链路一致性"的基础。

2.2 MDO34 标准设置（每次采集前核对）

| 参数 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样率 f_s | 100 kS/s | 每周期 100 点 |
| 记录长度 | 100,000 点（1.0 s） | 1000 个调制周期 |
| 分辨率模式 | HiRes（第二级 3.3 对比时才切 8-bit） | 压制量化噪声 |
| CH1 耦合 | DC | 保留偏置用于扣除 |
| 触发源 | CH2 上升沿 | 参考频率精确 |
| 导出格式 | CSV（时间, CH1, CH2） | 后续锁相读取 |

2.3 AD620 增益与去耦

G = 1 + 49.4 kΩ / Rg。Rg=499Ω → G≈100；Rg=49.9Ω → G≈1000。

电源脚就近并联 100 nF + 10 µF；输入用屏蔽线，IN− 视情况接地（单端）或接分压地（差分）。

2.4 分压电路实物搭建（面包板步骤）

第一、二级的核心前端就是并联两个电阻。听起来简单，但接触不良和高阻抗噪声是最常见的坑——照着下面步骤走，避免低级错误。

100:1 分压的搭建（R1=99kΩ, R2=1kΩ）：

信号发生器 CH1 ──▶ R1(99kΩ) ──┬──▶ AD620 IN+ (信号输出点 = R1-R2 交接处)

│

R2(1kΩ)

│

GND (AD620 IN− 也接这里)

具体步骤：

| 步骤 | 操作 | 检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在面包板上找两列插孔，R1 和 R2 上端连在一起（作为分压中点） | 用万用表蜂鸣档确认两个上端连通 |
| 2 | R1 下端接信号发生器 CH1（用 BNC-鳄鱼夹线），R2 下端接 GND | 先不供电，确认连线牢固 |
| 3 | 分压中点用一根短跳线引出，接到 AD620 的 IN+ 引脚 | 这条线尽量短（<5 cm），减少天线效应 |
| 4 | AD620 的 IN− 接到 R2 下方的 GND（单端输入模式） | 确保 IN− 不是悬空的——悬空会引入巨大噪声 |
| 5 | 信号发生器 CH1 输出 2 Vpp，用万用表交流档测分压中点 | 应测到约 0.02 V（≈2V × 1k/(99k+1k) = 20 mV），偏差 5% 内正常 |
| 6 | 如果测不到信号，逐级排查：发生器输出 → R1 两端 → 分压中点 → AD620 IN+ | 万用表逐点量交流电压，找到断点 |

1000:1 分压 = 两级 100:1 级联：

发生器 CH1 ──▶ R1(99k) ──┬──▶ R1'(99k) ──┬──▶ 到 AD620

│                 │

R2(1k)            R2'(1k)

│                 │

GND               GND

原理：第一级 100:1 衰减后，再经过第二级 100:1 衰减，合计 10000:1。但两次分压的实际比 = 100 × 100 = 10000:1。取第一级 100:1 的中点和第二级 10000:1 的中点即得 1000:1。 也可以只用第一级 100:1、信号发生器输出调到 20 mVpp 来模拟 1000:1，但分压法更稳定。

3. 数据处理总流程（双相锁相 — 每一步的"为什么"）

假设你已经从 MDO34 导出了一个 CSV 文件，里面有 1 秒、10 万个采样点的电压数据。现在你要从这些数据里"提取"出 1 kHz 信号的幅度和相位。

步骤 1 · 读入数据

从 CSV 读出时间列 t 和 CH1 电压列 s(t)。如果 CSV 也包含 CH2（参考通道），可以顺便验证信号发生器的输出频率是否精确为 1000 Hz。

步骤 2 · 去直流

s'(t) = s(t) − mean(s)

为什么？ 锁相放大器只关心"调制分量"（1 kHz 的交变部分），不关心直流偏置。比如 OPT101 在光照下输出 5.40 V 直流 + 0.21 V 交变（1 kHz）——后者才是信号。不去直流的话，混频时直流会和参考波相乘，在低通后留下一个"假偏移"，干扰最终结果。

类比： 称体重时先把秤归零。这里的"归零"就是去掉平均值。

步骤 3 · 生成正交参考信号

ref_x(t) = cos(2π·1000·t)

ref_y(t) = sin(2π·1000·t)     ← 比 ref_x 晚四分之一周期（相位差了 90°）

为什么用两个、且差 90°？ 如果信号和参考的相位刚好对齐（φ=0°），cos 参考就能完整提取它。但如果相位不对齐（比如信号有 φ=45° 的相移），cos 参考会"漏掉"一部分信息。

解决办法：同时用 cos（同相）和 sin（正交，差 90°）两路参考去"夹住"信号。不管信号相位是多少，X=cos 路的输出和 Y=sin 路的输出合在一起，能唯一确定幅度和相位。这就是"双相锁相"名字的由来。

类比： 你在平面上定位一个点，需要 x 坐标和 y 坐标两个数。一个坐标只能描述该点在 x 轴上的投影，不能唯一确定位置。X 和 Y 就是信号在 cos 轴和 sin 轴上的投影。

步骤 4 · 混频（乘法）

X_t(t) = s'(t) × cos(2π·1000·t)

Y_t(t) = s'(t) × sin(2π·1000·t)

为什么这样做？ 假设信号是 s'(t) = A·cos(1000·2π·t + φ)，乘以 cos(1000·2π·t) 后：

A·cos(1000·2π·t+φ)·cos(1000·2π·t) = A/2·cos(φ) + A/2·cos(2000·2π·t+φ)

用三角函数积化和差，结果分两部分：

- 直流项 A/2·cos(φ) —— 它包含了我们要的幅度和相位信息！

- 高频项 cos(2000·2π·t+φ) —— 2 kHz 的振荡，后面被低通滤波器干掉

也就是说，乘法把"在 1 kHz 处找信号"变成了"在直流处找信号"——后者更容易。

步骤 5 · 低通滤波

用 4 阶 Butterworth 滤波器，截止频率 fc=10 Hz，对 X_t 和 Y_t 分别滤波，得到 X(t) 和 Y(t)。

为什么 fc=10 Hz？ 1. 要滤掉 2 kHz 的高频项（上面混频产生的）——10 Hz << 2000 Hz，足够。 2. 要抑制所有不在 1 kHz 附近的噪声——滤波器带宽越窄，抑制噪声效果越好。 3. 但不能太窄——比如设 fc=1 Hz，滤波器的"建立时间"太长，1 秒数据不够它稳定。10 Hz 是一个平衡点。

为什么用 Butterworth？ Butterworth 滤波器的特点是"通带内最平坦"——不会让低频分量变形。4 阶表示衰减速度是每倍频程 -80 dB（很快，噪声滚降明显）。

为什么用 filtfilt（零相位滤波）？ 普通滤波会造成相位延迟（信号波形在时间轴上向后平移）。filtfilt 先正滤一遍再反滤一遍，相位延迟抵消。这样得到的 X(t)、Y(t) 在时间上和原始信号是对齐的。

类比： 你在嘈杂环境中录了一段音频，低通滤波就是"只听低频部分"。fc=10 Hz 意味着只保留每秒变不超过 10 次的那部分——对于 1 kHz 信号经过混频后的低频分量来说足够了。

步骤 6 · 稳态平均

舍弃前 0.2 秒的数据（滤波器还没建立稳定），取后 0.8 秒的 X(t) 和 Y(t) 并取平均，得到两个数 X 和 Y。

为什么？

- 舍前 0.2 s：滤波器的暂态响应需要时间衰减。截掉暂态段，只取稳态。

- 取平均：白噪声在稳态段内正负随机，平均后趋近零。平均时间越长，残留噪声越小（理论上 SNR 提高 √N 倍，N 是平均点数）。这里的 0.8 秒 × 100 kS/s = 8 万个点 → SNR 理论上提高了约 280 倍！

步骤 7 · 恢复幅度和相位

A = 2 × √(X² + Y²)

φ = atan2(X, Y)

为什么有个 ×2？ 回到步骤 4 的积化和差：乘法后直流项是 A/2·cos(φ)——衰减了一半。所以要 ×2 补回来。

为什么用 atan2(X, Y) 而非 atan(X/Y)？ atan2 能正确处理 X 和 Y 的符号，返回 [−π, π] 的完整角度。atan(X/Y) 在 Y=0 时出错，且不能区分第一象限和第三象限。

重要性质（这也是我们在实验 2.2 要验证的）： 幅度 A = 2√(X²+Y²) 与参考信号的初始相位毫无关系。不管你参考相位设 0°、45°、还是 90°，只要信号本身的幅度不变，算出来的 A 就不变——"幅度-相位解耦"是双相锁相的核心优势。

步骤 8 · 算 SNR

用刚恢复的 A 和 φ 重构一个"理想信号" s_ideal(t) = A·cos(1000·2π·t + φ)，然后：

残差(t) = s'(t) − s_ideal(t)        ← 实际信号和理想信号的差 = 噪声的估计

SNR = 20·log₁₀(信号_rms ÷ 残差_rms)

为什么不用"信号/全部非信号"算？ 因为我们已知信号频率是 1 kHz——残差法直接拿"去掉理想 1 kHz 分量后的剩余"当噪声，比统计全部非 1 kHz 分量更精确。这也是报告 5.3 节采用的算法。

处理代码另行编写（本手册不含代码）。手册中所有"恢复值"均指经上述 8 步得到的结果。做实验时你不需要手算——Excel、MATLAB 或 Python 都能按这 8 步自动处理。

4. 纯软件锁相算法验证（纯代码，无需硬件）

🎯 本章定位： 在动用任何硬件之前，先用软件生成各种"带干扰的已知信号"，跑锁相算法看能不能恢复。因为信号参数是你自己设定的（幅度、频率、相位、噪声类型和强度全都精确可控），所以这是对算法本身最彻底、最无争议的验证——没有任何硬件不确定性的干扰。

4.0 为什么需要这一章？

前面的预备知识讲了锁相算法的原理，第 3 节讲了处理流程。但算法真的对所有类型的干扰都有效吗？白噪声能扛，那 50 Hz 工频呢？信号有自己的谐波失真呢？如果噪声是低频的 1/f 噪声呢？如果所有干扰同时存在呢？

这一章的目的就是：在软件里把这些干扰一个一个加进去，跑锁相，看结果。因为不需要任何硬件（没有信号发生器、没有示波器、没有 AD620），所以：

- 你可以在宿舍的电脑上先跑通，心里有底了再进实验室

- 干扰可以精确到"加多少就有多少"，没有任何测量误差

- 结果直接装入竞赛报告的"算法验证"部分

本章与后续章节的关系：

第4章（本章）         第5章               第6章               第7章

纯软件算法验证   →   分压硬件算法验证  →   硬件噪声链路验证  →   光学实际应用

(最底层)            (引入真实电路)       (引入真实噪声)       (真实物理场景)

4.1 实验 S.1 — 纯净正弦信号（正确性基线）

测量原理： 软件生成一个频率 f₀=1000 Hz、幅度 A_true=1.000 V、相位 φ_true=30° 的完美正弦信号 s(t)=A_true·cos(2πf₀t + φ_true)，共 1 秒、采样率 100 kS/s（与 MDO34 设置一致）。没有任何噪声。跑锁相算法，看恢复的 A_rec 和 φ_rec 与设定的真实值是否一致。

做的目的： 在零噪声的理想条件下建立基线——如果这一步都恢复不对，说明算法实现本身有 bug，后面所有实验都没意义。

软件生成参数：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| f₀ | 1000 Hz | 调制频率 |
| A_true | 1.000 V | 真实幅度 |
| φ_true | 30° | 真实相位 |
| f_s | 100 kS/s | 采样率 |
| N | 100,000 点 | 1 秒数据 |
| 噪声 | 无 | 纯净信号 |

预期结果（示例）：

| 量 | 设定真值 | 锁相恢复值 | 误差 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅度 A | 1.000 V | 0.999998 V | < 0.001% | ✅ |
| 相位 φ | 30.00° | 30.00° | < 0.01° | ✅ |

误差不是零是因为数字精度的浮点舍入——1 秒 100k 点的运算中有微小的数值误差，但远在 0.001% 以下，完全忽略不计。

判读： 幅度误差 < 0.1% → 算法正确性基线通过 ✅。如果此处误差较大，检查：① 去直流是否正确，② 低通滤波器截止频率 fc 是否合理，③ atan2 参数顺序。

4.2 实验 S.2 — 高斯白噪声下的鲁棒性

测量原理： 在上面的纯净信号上叠加高斯白噪声（均值为零、用 σ 控制噪声幅度）。信号 s'(t) = A_true·cos(2πf₀t + φ_true) + noise(t)。设置 4 个噪声级别，使信号 SNR 从 20 dB（清晰）恶化到 0 dB（信号与噪声一样大）再到 −6 dB（噪声比信号还大 2 倍）。

做的目的： 这是锁相放大器最核心的卖点——"信号被噪声淹没后还能恢复"的定量证明。评委一定会问"你的方法抗噪能力怎么样"，本章的数据就是最硬的回答。

软件生成参数：

| 噪声级别 | 目标 SNR | 噪声 σ（约） | 肉眼观看信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱噪 | 20 dB | 0.1 V | 波形有细毛刺，正弦轮廓清晰 |
| 中等 | 10 dB | 0.32 V | 波形模糊，但大致能看出正弦 |
| 强噪 | 0 dB | 1.0 V | 正弦完全看不见，信号被噪声淹没 |
| 极强噪 | −6 dB | 2.0 V | 噪声是信号幅度的 2 倍，时域只剩随机波动 |

怎么设定 σ？ 如果信号幅度 A_true = 1.0 V，想要 SNR = 20 dB = 10 倍 → 噪声 RMS 应为 A_true / 10 = 0.1 V。高斯白噪声的 std 就是 RMS。所以 σ = 0.1 / √(f_s / 2) × √(ENBW) ... 实际中更简单的做法是：先跑一次不加噪声的，得到信号 RMS ≈ 0.707 V，然后按 SNR 公式反算所需噪声 RMS 并设定 σ。

预期结果（示例，A_true = 1.000 V，φ_true = 30°）：

| SNR | A_rec (V) | 幅度误差 | φ_rec | 相位误差 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 dB | 0.999 | −0.1% | 30.0° | <0.1° | ✅ 无影响 |
| 10 dB | 0.995 | −0.5% | 30.3° | 0.3° | ✅ 轻微偏差 |
| 0 dB | 0.981 | −1.9% | 31.2° | 1.2° | ✅ 可接受 |
| −6 dB | 0.953 | −4.7% | 32.8° | 2.8° | ⚠️ 逼近极限 |

经验规律： 误差约和 SNR 成反比。SNR 每下降 10 dB（信号弱 3 倍），误差约增大 3 倍。

判读： 即使在 −6 dB（噪声是信号的 2 倍）下，幅度误差仍 < 5%，相位误差 < 3° → 锁相有效提取淹没信号 ✅

4.3 实验 S.3 — 50 Hz 工频干扰

测量原理： 在纯净信号上叠加一个频率 50 Hz、幅度为信号 10 倍的正弦干扰：s'(t) = 1.0·cos(2π·1000·t + 30°) + 10.0·cos(2π·50·t)。这在普通示波器上会把基线振出 ±10 V 的大幅度摆动，信号看起来完全被"骑"在 50 Hz 上。

但是——锁相只提取 1 kHz 分量，50 Hz 和参考频率差了 20 倍。混频后 50 Hz 变成 950 Hz 和 1050 Hz 的交变（不是直流），会被低通滤波器（fc=10 Hz）完全干掉。

做的目的： 证明锁相天然免疫低频共模干扰——这对实际应用中工频串扰的消除至关重要。

预期结果（示例）：

| 干扰 | 幅度 | A_rec | 幅度误差 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无（对照） | — | 0.999998 | — | 基线 |
| 50 Hz ×10 倍 | 10 V | 0.9995 | −0.05% | ✅ 几乎不受影响 |
| 50 Hz ×100 倍 | 100 V | 0.998 | −0.2% | ✅ 仍不受影响 |

50 Hz ×100 倍设置是纯理论测试——真实电路中不可能出现 100 V 的工频干扰而不烧坏器件。这里只是证明算法的理论极限。

判读： 工频干扰幅度即使达到信号的 100 倍，恢复误差仍 < 1% → 锁相天然免疫 50 Hz 干扰 ✅

4.4 实验 S.4 — 谐波失真

测量原理： 真实信号源（无论是信号发生器还是 LED+OPT101）的输出不可能是完美的单一频率正弦——总会有一些 2 倍频（2 kHz）、3 倍频（3 kHz）的"谐波"分量。在软件里向信号中加入可调幅度的 2 次和 3 次谐波，看锁相能否正确恢复基频（1 kHz）分量而不被谐波干扰。

s'(t) = 1.0·cos(2π·1000·t + 30°)

+ α₂·cos(2π·2000·t)      ← 2次谐波

+ α₃·cos(2π·3000·t)      ← 3次谐波

做的目的： 验证锁相算法在非理想信号源（含谐波失真）下仍能准确提取基频分量。这在竞赛中常被追问——"你的信号如果不是纯正弦怎么办？"

预期结果（示例，A_true=1.000V, φ_true=30°）：

| 谐波设置 | α₂ | α₃ | A_rec | 幅度误差 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无谐波 | 0 | 0 | 0.999998 | — | 基线 |
| 轻度失真 | 0.05 | 0.02 | 1.000 | 0.0% | ✅ |
| 中度失真 | 0.2 | 0.1 | 0.998 | −0.2% | ✅ |
| 重度失真 | 0.5 | 0.3 | 0.993 | −0.7% | ✅ |

谐波频率（2 kHz、3 kHz）与参考频率（1 kHz）不匹配，混频后不产生直流分量，被低通滤波器抑制。理论上谐波对基频恢复的干扰为零——微小误差来自数值精度。

判读： 即使谐波幅度达到基频的 50%，基频恢复误差仍 < 1% → 算法固有能力提取基频分量 ✅

4.5 实验 S.5 — 1/f 低频漂移

测量原理： 1/f 噪声的特点是"频率越低，能量越大"——在时域上表现为基线缓慢漂移（比如几秒内从 0 漂到 0.05 V 又漂回来）。这在任何实际电路中都会出现（运放的 1/f 噪声、温度漂移等）。在软件里用随机游走模拟基线漂移，叠加上信号，看锁相的去直流步骤能否有效消除。

基线(t) = 累积随机游走（模拟 1/f 漂移）

s'(t) = cos(2π·1000·t + 30°) + 基线(t)

做的目的： 验证第 3 节中"去直流"步骤对慢变基线漂移的抑制效果。1/f 噪声的频率远低于 1 kHz，去直流 + 低通平均后残留极小。

预期结果（示例）：

| 漂移幅度 | A_rec | 幅度误差 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无漂移 | 0.999998 | — | 基线 |
| 0.05 V 漂移 | 0.9996 | −0.04% | ✅ |
| 0.2 V 漂移 | 0.9990 | −0.1% | ✅ |
| 0.5 V 漂移 | 0.997 | −0.3% | ✅ |

处理中先去一次均值，再经锁相低通平均——两步联合压制 1/f 噪声，效果远超单步。

判读： 基线漂移即使达到信号幅度的 50%（0.5 V），恢复误差 < 1% → 去直流+锁相联动有效 ✅

4.6 实验 S.6 — 复合干扰（终极压力测试）

测量原理： 把前面所有干扰同时加上——白噪声、50 Hz 工频、2 次/3 次谐波、1/f 基线漂移——模拟真实实验中"最脏"的信号条件：

s'(t) = cos(2π·1000·t + 30°)          ← 信号 (1.0 V)

+ 高斯白噪声 (σ=0.32, SNR≈10dB)  ← 白噪声

+ 5.0·cos(2π·50·t)              ← 工频干扰 (×5)

+ 0.2·cos(2π·2000·t)            ← 2次谐波

+ 0.1·cos(2π·3000·t)            ← 3次谐波

+ 基线漂移 (约 0.1 V)            ← 1/f噪声

在时域上，你完全看不出原始正弦波的形状——它会被淹没在噪声、摆动、毛刺和漂移的重重覆盖之下。

做的目的： 这是软件验证的终极测试。如果复合干扰下锁相仍能恢复，说明算法对真实世界中可能遇到的几乎所有常见干扰类型都不敏感——给后续硬件实验和竞赛答辩提供最坚实的算法置信基础。

预期结果（示例）：

| 条件 | A_rec | 幅度误差 | φ_rec | 相位误差 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯净信号 | 0.999998 | — | 30.00° | — | 基线 |
| 所有干扰叠加 | 0.987 | −1.3% | 31.5° | 1.5° | ✅ 通过 |

判读： 五种干扰同时叠加（信号在时域上完全不可见），锁相恢复的幅度误差仅 −1.3%，相位误差 1.5° → 算法对复合干扰具有极强的鲁棒性 ✅

4.7 软件验证总结

| 实验 | 测试内容 | 验收标准 | 预期结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.1 | 纯净正弦 | 误差 < 0.1% | < 0.001% | ✅ |
| S.2 | 白噪声 (−6dB) | 误差 < 5% | −4.7% | ✅ |
| S.3 | 50Hz ×100 | 误差 < 1% | −0.2% | ✅ |
| S.4 | 谐波失真 (50%) | 误差 < 1% | −0.7% | ✅ |
| S.5 | 1/f 漂移 (50%) | 误差 < 1% | −0.3% | ✅ |
| S.6 | 复合干扰 | 误差 < 2% | −1.3% | ✅ |

把本章结果装入竞赛报告的建议： 报告正文"算法验证"小节可以放 S.1（正确性）+ S.2（噪声鲁棒）+ S.6（复合干扰）三张数据表，其余 S.3/S.4/S.5 放入附录。六项全优通过是算法可信度最有力的背书。

5. 第一级：算法验证（含示例数据）

目的： 用精密分压网络给出一个精确已知的"标准答案"，验证双相锁相算法的幅值/相位恢复在理想条件下无误。

测量原理： 信号发生器输出峰峰值已知的 1 kHz 正弦，经精密电阻分压后幅值按 k=R2/(R1+R2) 精确衰减，再经 AD620 放大送入示波器。由于分压比由万用表实测电阻反算，链路输出的"真值"可被精确计算，从而成为检验锁相恢复值的基准。算法对采样信号做去直流、正交混频、低通平均（报告 3.2 / 5.2–5.3），恢复 A=2√(X²+Y²)、φ=atan2(X,Y)。本级的本质是"用已知输入校算法"——不涉及光学，先把算法本身验证正确，给后续有噪、硬件、光学实验建立对照基线。

4.1 实验 2.1 — 已知信号恢复

测量原理： 当输入为单一纯净正弦时，理想双相锁相应精确恢复其幅度与相位、无偏。用万用表实测分压电阻反算真值，与锁相恢复值直接比对，是算法正确性的最基础检验。

做的目的： 确认在高信噪比、无干扰的理想条件下，算法恢复的幅度误差 < 1%，建立对算法的置信基线。

操作： 信号发生器 1.000 kHz、Vg=2 Vpp（峰值 1.000 V）；接 100:1 分压；G=100；采 div_known.csv。

标准答案计算： 先万用表实测电阻。

*示例（实测值）：*

| 电阻 | 标称 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 99.0 kΩ | 99.02 kΩ |
| R2 | 1.00 kΩ | 0.998 kΩ |

分压比 k = R2/(R1+R2) = 0.998/(99.02+0.998) = 0.009978 理论真值 A_true = Vg_peak × k × G = 1.000 × 0.009978 × 100 = 0.9978 V

示例测试数据：

| 量 | 恢复值 | 真值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅度 A_rec | 0.9942 V | 0.9978 V | −0.36% ✅ |
| 相位 φ_rec | 0.4° | 0°(设定) | 0.4° |
| SNR | 71 dB | — | 干净信号 |

判读： 幅度误差 0.36% < 1% → 算法正确性通过。

4.2 实验 2.2 — 幅值/相位解耦

测量原理： 双相锁相的幅度恢复 A=2√(X²+Y²) 与参考信号相位无关（报告 3.2 核心结论），改变的只是参考相位 → 恢复的相位 φ 随之平移，而幅度应保持不变。

做的目的： 验证"幅度-相位解耦"这一关键性质——证明测得的幅度不依赖参考相位设置。这正是锁相比简单包络检波稳健之处，也是后续不同物理场景能共用同一算法的前提。

操作： 保持 100:1、G=100，信号发生器相位设 0°/45°/90°，各采一次。

示例测试数据：

| 设定相位 | A_rec (V) | φ_rec | A 相对首档偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0.9942 | 0.4° | 基准 |
| 45° | 0.9931 | 45.2° | −0.11% |
| 90° | 0.9948 | 90.1° | +0.06% |

判读： 相位随设定值平移（误差 <0.5°），而幅度三档基本不变（偏差 <0.2% < 1%）→ 证明双相恢复幅值与参考相位无关（报告 3.2 核心优势）✅

4.3 实验 2.3 — 线性度

测量原理： 在固定 G=100 下，若链路线性，恢复的幅度 A_rec 应与输入峰值成正比；跨 10:1～1000:1 三档分压比（相差 100 倍），恢复值与输入应成过零线性。

做的目的： 验证系统在整个动态范围内线性，确认大信号（强信号不饱和削顶）到小信号（接近本底但未淹没）都落在线性区，为第二级最小可测信号实验划定可用范围。

操作： 分压比 10:1、100:1（已测）、1000:1 三点，G=100，各采一次。

示例测试数据：

| 分压比 | 精确 k | 输入峰值 (mV) | A_rec (V) | A_rec/输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:1 | 0.09978 | 99.78 | 9.945 | 99.67 |
| 100:1 | 0.009978 | 9.978 | 0.9942 | 99.64 |
| 1000:1 | 0.0009980 | 0.998 | 0.09948 | 99.68 |

线性拟合 A_rec vs 输入峰值：斜率 ≈ 99.66（即 G），截距 ≈ 0，相关系数 R² = 0.99998

判读： R² > 0.99 → 线性度通过 ✅

4.4 实验 2.4 — 噪声注入下的算法鲁棒性（最关键的说服力验证）

测量原理： 锁相放大器真正的价值不在"测干净信号"，而在"从噪声里把信号提出来"。本实验在 100:1 分压的已知纯净信号上，人为叠加统计特性明确的噪声，验证算法在不同噪声强度下仍能恢复真实幅度。

我们注入了两种噪声：

- ① 高斯白噪声（调整噪声幅度 σ，控制 SNR = 40 / 20 / 10 / 6 dB）——白噪声是所有频率上能量均匀的随机噪声。真实的电子系统中，电阻热噪声和运放内部噪声接近白噪声。实验时逐步加大白噪声幅度，直到时域上肉眼完全看不出正弦波（SNR=6 dB，即噪声幅度约是信号的 2 倍），看看锁相还能不能恢复。

- ② 50 Hz 工频干扰（幅度设为信号的 10 倍）——墙上的 220 V 市电通过空间辐射耦合到电路中，频率是 50 Hz。在普通示波器上这会让基线剧烈波动。但锁相参考频率是 1 kHz，50 Hz 和 1 kHz 不匹配，理论上完全被抑制。

做的目的： 这是整个一级里最能"服人"的实验——用可控、可定量的噪声，正面证明 "信号被噪声淹没时，锁相仍然有效"。结果直接回应评委最常问的"你的方法在噪声下还灵吗"。同时，不同 SNR 下的误差趋势（误差随 SNR 下降而增大）也符合理论预期——信噪比越低，低通平均需要的时间越长，固定的 0.8 s 平均时间不再足够。

操作（如何注入噪声——三种可选方案，任选其一）：

⚠️ 关键提示： 噪声注入到"信号发生器输出 → 分压网络"之间，不能注射到 AD620 之后——那样噪声没经过分压衰减，量级不对。

方案 A · 第二台信号发生器（推荐，如果有的话）

发生器1(CH1): 1 kHz 正弦, 2 Vpp ─┐

├── [两个信号相加] ──▶ 分压网络 ──▶ AD620

发生器2(CH1): 白噪声 / 50Hz ──────┘

许多函数发生器有内置噪声模式（选"Noise"或"White Noise"）。用 BNC T 型接头直接叠加。分别设发生器 2 的噪声幅度来调 SNR。

方案 B · 电脑 DAC + 运放叠加（万用方案）

1. 在电脑上用 Python/Matlab 生成白噪声采样（np.random.randn(N)）或 50 Hz 正弦，存为 WAV 文件。 2. 用电脑耳机孔播放，接一个运放做跟随/放大（如 LM358 做电压跟随），经 BNC T 型接头叠加到信号链路上。 3. 白噪声的 SNR 调法：在示波器上观察叠加后波形，调电脑音量直到信号"刚好被噪声覆盖"→ 这就是约 0 dB 点；从该点往回衰减 6/10/20/40 dB 即得各 SNR 档。

方案 C · 直接用信号发生器叠加 50 Hz（如果带双通道输出 + 叠加功能）

部分发生器能在内部把 CH1(1 kHz) + CH2(50 Hz) 相加后从 CH1 口输出。如果没有叠加功能，则回到方案 A。

以方案 A 为例的具体步骤：

| 步骤 | 操作 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发生器1 CH1: 1.000 kHz, 正弦, Vpp=2.00 V，接 BNC T 接头一端 | 保持和 2.1 相同的信号 |
| 2 | 发生器2 CH1: 噪声模式，幅度先设最小，接 BNC T 接头另一端 | 两个输出都接 T 头，T 头另一头接分压网络 |
| 3 | 在 MDO34 上观察：先关发生器2，确认只有纯净 1 kHz 正弦 | 记录峰值 ≈ 2 Vpp |
| 4 | 打开发生器2 噪声，从小到大调幅度，同时监视 MDO34 | 注意看波形是否被噪声"覆盖" |
| 5 | 调到你需要的噪声级别（见下表格），每档采集一个 CSV | 每档记录发生器2 的 Vpp 设置 |

如何估算白噪声的 SNR？ 先看纯净信号在 MDO34 上的 Vpp（假设 2.00 V），然后加噪声后 MDO34 波形上肉眼估计噪声的 RMS 幅度（或读 MDO34 的 RMS 测量功能）：

| 目标 SNR | 信号Vpp | 噪声RMS应约为 | 操作提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 dB (100倍) | 2.00 V | ~7 mV | 噪声刚刚能观察到，波形几乎完美 |
| 20 dB (10倍) | 2.00 V | ~70 mV | 波形有明显毛刺，但正弦形状清晰 |
| 10 dB (3倍) | 2.00 V | ~220 mV | 正弦形状模糊，噪声显著 |
| 6 dB (2倍) | 2.00 V | ~350 mV | 几乎看不见正弦，噪声占主导 |

实际 SNR 在后续数据处理时用步骤 8 的残差法精确计算，此处只是"调到一个大致范围"。

示例测试数据（真值 A_true = 0.9978 V）：

| 注入条件 | 等效 SNR | A_rec (V) | 幅度误差 | 肉眼看得见信号吗？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯净（对照） | 71 dB | 0.9942 | −0.36% | 很清晰 |
| 白噪 40 dB | 40 dB | 0.9971 | −0.07% | 有细毛刺，但很清楚 |
| 白噪 20 dB | 20 dB | 0.9903 | −0.75% | 毛刺明显，但正弦轮廓可见 |
| 白噪 10 dB | 10 dB | 0.9835 | −1.43% | 很模糊，正弦勉强可辨 |
| 白噪 6 dB | 6 dB | 0.961 | −3.7% | 完全被噪声盖住，看不见正弦 |
| 50 Hz 干扰 ×10 | — | 0.9958 | −0.20% | 50 Hz 波动明显，但锁相不受影响 |

判读： 白噪声从 SNR=71 dB 一直恶化到 6 dB——后者的噪声幅度约是信号的 2 倍（10^(6/20) ≈ 2），在时域上信号肉眼完全看不见——但锁相恢复出的幅度误差仅 −3.7%，仍在可以接受的范围。50 Hz 干扰幅度是信号的 10 倍，恢复结果几乎不受影响（−0.20%）。

→ "锁相能从噪声/干扰中提取信号"得到定量实证 ✅。这是评委评审时最有说服力的数据——把"抗噪"从定性宣示变成可以用数字衡量的性能。

4.5 第一级验收

| 实验 | 标准 | 示例结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 已知恢复 | 幅度误差<1% | 0.36% | ✅ |
| 2.2 幅相解耦 | 相位变、幅度<1% | 幅度<0.2% | ✅ |
| 2.3 线性度 | R²>0.99 | 0.99998 | ✅ |
| 2.4 噪声鲁棒 | 6 dB 时误差<5% | −3.7% | ✅ |

6. 第二级：算法硬件验证（含示例数据）

目的： 引入真实硬件噪声，量化整条 AD620→MDO34 链路的噪声基底与最小可测信号，实证 HiRes 的必要性。

测量原理： 一级验证了"算法在理想输入下正确"，但真实硬件链路本身会产生噪声（运放电压噪声、电阻热噪声、ADC 量化噪声、电源/工频耦合）。二级不再用"标准答案"比对，而是测量"无信号时链路输出多少噪声"（噪声基底），再用该基底推算"多大的信号能被从噪声中提出来"（最小可测信号），并对比 8-bit 与 HiRes 两种采样模式对噪声的压制差异。这一步回答"这套硬件到底能测多弱"。

5.1 实验 3.1 — 硬件噪声基底

测量原理： 输入端短接接地（无信号），示波器采到的全是链路本底噪声。其输出 RMS 折算到输入端即"等效输入噪声"，理论可由各器件噪声参数（AD620 9 nV/√Hz、MDO34 量化噪声）+ 噪声带宽 ENBW≈12.5 Hz（fc=10 Hz、4 阶）估算。实测与估算比对，检验噪声模型是否可信。

做的目的： 建立整个硬件系统的噪声基线——它是后续所有"最小可测信号"判断的门槛，也是第三级光学实验能否测到极弱光的前置条件。

操作： AD620 输入短接接地，G=100，HiRes，采 hw_noisefloor.csv。

估算参考（报告参数，ENBW≈12.5 Hz @ fc=10Hz 4阶）：

- AD620：100×9 nV/√Hz×√12.5 ≈ 3.2 µV（输出 RMS）

- MDO34 HiRes 量化：≈2.2 µV

- 合计 ≈ 3.9 µV（输出）→ 折算输入端 ≈ 39 nV

示例测试数据：

| 量 | 实测 | 估算 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 RMS 噪声 | 4.3 µV | 3.9 µV | +10% |
| 折算输入端 | 43 nV | 39 nV | +10% |
| 锁相恢复"幅度"（应≈0） | 0.9 µV | 0 | 本底 |

判读： 实测 43 nV 与估算 39 nV 偏差 +10%（在 ±50% 内）→ 噪声模型可信 ✅。此 43 nV 即第三级光学实验的本底门槛。

5.2 实验 3.2 — SNR 扫描（最小可测信号）

测量原理： 逐级加大分压比（100:1→1000:1→10000:1），输入信号逐档变小，锁相恢复 SNR 随之下降。当 SNR 降到约 6 dB（信号≈噪声）即逼近可测极限。用一级已验证正确的算法处理这些真实含噪信号，测出"硬件链路实际能分辨的最小输入"。

做的目的： 给出系统的最小可测信号定量指标（目标 <0.1 mV），并确认一级验证过的算法在真实噪声下依然成立。

操作： 分压 100:1 / 1000:1 / 10000:1（10000:1 档切 G=1000），各采一次，算 SNR。

示例测试数据：

| 分压比 | 输入峰值 | G | A_rec | SNR (dB) | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100:1 | 9.98 mV | 100 | 0.9942 V | 68 | 远高于极限 |
| 1000:1 | 0.998 mV | 100 | 99.5 mV | 46 | 清晰可测 |
| 10000:1 | 99.8 µV | 1000 | 99.4 mV | 22 | 接近但可测 |
| （外推） | ~10 µV | 1000 | — | ~6 | 最小可测 |

判读： SNR=6 dB 对应输入 ≈ 10 µV（AD620 输入端），即最小可测信号 ≈ 10 µV < 0.1 mV ✅

5.3 实验 3.3 — 8-bit vs HiRes

测量原理： 8-bit ADC 仅 256 级，量化步长在弱信号下成为主导噪声；HiRes 模式通过多次平均等效提升分辨率到 ~16-bit。同一含噪信号用两种模式采，量化噪声差异直接体现在 SNR 上。

做的目的： 实证 HiRes 的必要性，给"必须用 HiRes"提供来自本硬件的硬证据，避免评委质疑弱信号测量时量化噪声被低估。

操作： 固定 10000:1、G=1000，分别用 8-bit 和 HiRes 各采一次。

示例测试数据：

| 模式 | A_rec | SNR (dB) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-bit | 96 mV | 8 | 量化噪声主导 |
| HiRes | 99.4 mV | 22 | 量化噪声被压制 |
| 差值 | — | +14 dB | HiRes 明显更优 |

判读： HiRes 比 8-bit 优 14 dB > 6 dB → 必须用 HiRes 得到实证 ✅

5.4 第二级验收

| 实验 | 标准 | 示例结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 噪声基底 | 实测≈估算(±50%) | +10% | ✅ |
| 3.2 最小可测 | HiRes≤0.1mV | ~10µV | ✅ |
| 3.3 HiRes必要 | 优>6dB | +14dB | ✅ |

7. 第三级：实际应用（含示例数据）

目的： 把分压前端替换为 OPT101 光学模块，做真实弱光测量，并用同一份锁相算法处理光学信号与已有电磁涡流信号，证明系统对不同物理领域普适。

测量原理： 前两级已分别确认"算法正确""硬件链路噪声可控"。第三级更换前端为 OPT101（内置 1 MΩ 跨阻，光电流直接转电压），其余 AD620→MDO34→锁相链路完全不变。红光 LED 经信号发生器 1 kHz 调制，光强被 ND 滤光片衰减到不同弱光等级；OPT101 输出含 1 kHz 调制分量的电压，被同一套锁相算法恢复。由于"算法+链路"前两级的可靠性已确立，第三级测得的偏差即可归因于光学部分（响应度、ND 透射率、暗电流），逻辑闭环。

6.1 校准（阶段 A）

测量原理： 弱光测量的是"相对光功率"。先用光功率计标定无 ND 时的 P0 与 OPT101 输出直流的关系，再标定各 ND 片的透射率 T、以及遮光时的暗基线。后续测得的 A_rec 经"暗基线扣除 + ND 透射率 + 标准响应度"即可换算回真实光功率。

做的目的： 建立"电压幅度 ↔ 光功率"的刻度，是后续所有弱光数据可追溯、可比对的前提。

示例测试数据：

| 项 | 文件 | 示例结果 |
| --- | --- | --- |
| 无 ND 光功率 P0 | cal_p0.csv | 光功率计读 12.0 µW；OPT101 输出直流 5.40 V |
| ND1 透射率 T1 | cal_nd.csv | 加 ND1 后 3.78 µW → T1 = 0.315 |
| ND2 透射率 T2 | cal_nd.csv | 加 ND2 后 3.72 µW（相对）→ T2 = 0.310 |
| 暗基线 | cal_dark.csv | 遮光输出直流 0.012 V（暗电流+偏置） |

处理时所有信号扣除暗基线 0.012 V。两片 ND 组合透射率 T1·T2 = 0.0977（≈1/10.2）。

6.2 弱光测量（阶段 B）

测量原理： 在三个数量级的光强范围（µW→nW）采集 1 kHz 调制信号，锁相恢复幅度。若 OPT101 处于线性区，恢复幅度（折算到 G=1）应与光功率成正比。

做的目的： 验证系统能覆盖从常规弱光到近探测极限的完整范围，并量化弱光响应的线性度。

各档采集前先遮光记偏置。示例（每档 3 次取平均）：

| 档 | 文件 | 光功率(估) | G | 调制幅度 A_rec | SNR (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-强 | light_strong.csv | 12.0 µW | 100 | 2.14 V | 63 |
| L-中 | light_mid.csv | 1.17 µW | 100 | 0.209 V | 44 |
| L-弱 | light_weak.csv | 0.114 µW | 1000 | 0.204 V | 25 |

线性检验： 把 A_rec 折算到 G=1（除以增益）再对光功率作图：

| 光功率 (µW) | A_rec/G (mV) |
| --- | --- |
| 12.0 | 21.4 |
| 1.17 | 2.09 |
| 0.114 | 0.204 |

斜率 ≈ 1.79 mV/µW，R² = 0.99993 → 弱光响应线性 ✅

6.3 抗干扰（阶段 C）

测量原理： 环境光（日光灯）是低频/直流分量，不被 1 kHz 调制；锁相只提取与参考同频的调制分量，理论上不受环境光影响。对比"灯关/灯开"的恢复幅度，即可量化抗扰能力。

做的目的： 在真实应用场景下演示锁相对漫射环境光的抑制——这是弱光测量实战中最常被质疑的点。

示例测试数据：

| 条件 | 文件 | A_rec | 相对 L-中偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日光灯关（=L-中） | light_mid.csv | 0.209 V | 基准 |
| 日光灯开 | interf_light.csv | 0.211 V | +0.96% |

开灯后直流基线抬升明显（环境光），但 1 kHz 调制分量恢复幅度几乎不变。

判读： 偏差 0.96% < 5% → 锁相有效抑制环境光干扰 ✅

6.4 跨领域对比（阶段 D）

测量原理： 同一份锁相代码处理两个不同物理量（光电流电压 vs 电磁感应电压），频率同为 1 kHz。若两者都能正确恢复且误差相近，则证明算法不依赖具体物理来源，仅依赖"存在 1 kHz 调制分量"这一共同特征。

做的目的： 把"系统普适性"从陈述变成对照数据，呼应报告的方法论主线。

用同一份锁相算法处理光学信号与已有涡流铜板数据：

| 指标 | 弱光-L中 | 弱光-L弱 | 涡流-铜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号频率 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 物理量 | 光电流→电压 | 光电流→电压 | 感应电压 |
| 恢复幅度 | 209 mV | 204 mV | 5.00 mV |
| 幅度误差 | — | — | +0.0%（基准值） |
| 恢复相位 | 12.3° | 12.5° | −30.1° |
| SNR | 44 dB | 25 dB | 38 dB |
| 使用算法 | 同一份 | 同一份 | 同一份 |

判读： 两种物理领域、同一份算法/流程，均正确恢复 → 算法普适性得到硬数据支撑 ✅

6.5 第三级验收

| 内容 | 标准 | 示例结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱光线性 | R²>0.99 | 0.99993 | ✅ |
| 抗干扰 | 偏差<5% | 0.96% | ✅ |
| 跨领域 | 误差<5%、极限SNR>6dB | 均满足 | ✅ |

8. 误差与不确定度分析

🎯 这一章的阅读方式： 不确定度分析是竞赛答辩中必问的环节。下面先用通俗的方式讲"误差从哪来、怎么算"，再用标准的不确定度合成公式给出正式结果。你只需要理解"方和根"合成逻辑，套你的实测数据就行。

7.0 先建立直觉：误差从哪里来？

想象你用天平称一块金属的质量。你会遇到两种"不准"：

- 随机偏差（A 类不确定度）： 同一块金属，连续称 3 次得到 10.01 g / 9.98 g / 10.02 g——每次略有不同。这是环境微扰、电路噪声造成的随机抖动。处理方法：多测几次取平均，用标准差衡量。

- 系统偏差（B 类不确定度）： 天平本身可能偏+0.05 g（每称 100 g 偏大 0.05 g）。这不是随机的，但你也无法确切知道每次偏多少——只能根据天平说明书（精度 = 0.05%）来估算。处理方法：查仪器说明书或实测校准。

在我们的实验中：

| 偏差类型 | 通俗理解 | 实验中对应什么 | 在哪步引入 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 类（随机） | "测三次结果不一样" | ADC 量化噪声、运放热噪声、环境光波动 | MDO34 采样 + 锁相恢复 |
| B 类（系统） | "尺子本身就偏了" | 信号发生器幅度不准、电阻阻值偏差、AD620 增益偏差、光功率计读数不准 | 万用表/光功率计的固有精度 |

7.1 误差来源分类（正式表）

| 类别 | 来源 | 影响 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类（随机） | 电子噪声、量化噪声、环境扰动 | 恢复幅度抖动 | 重复 3 次取平均，算标准差 |
| B类（系统） | 电阻容差、增益误差、响应度、ND 透射率 | 刻度偏移 | 万用表/光功率计实测校准 |

| 类别 | 来源 | 影响 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类（随机） | 电子噪声、量化噪声、环境扰动 | 恢复幅度抖动 | 重复 3 次取平均，算标准差 |
| B类（系统） | 电阻容差、增益误差、响应度、ND 透射率 | 刻度偏移 | 万用表/光功率计实测校准 |

7.2 各分量不确定度（以实验 2.1 为例）

标准答案 A_true = Vg_peak × k × G，其中 k=R2/(R1+R2)。

一步步看每个量"有多准"：

| 分量 | 符号 | 相对不确定度 u_rel | 怎么知道的？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号发生器幅度 | Vg | 0.5% | 查信号发生器说明书——幅度精度一般就是 0.5% |
| 电阻 R1（实测 ~99.02 kΩ） | — | 0.1% | 用 5½ 位万用表实测——该万用表电阻测量精度约 0.05%，翻倍取保守值 0.1% |
| 电阻 R2（实测 ~0.998 kΩ） | — | 0.1% | 同上 |
| 分压比 k | k | 0.14% | R1、R2 各自 0.1%，方和根合成：√(0.1²+0.1²)=0.14% |
| AD620 增益 G | G | 0.3% | Rg 容差 + 增益方程 G=1+49.4k/Rg 的非线性，综合取 0.3% |
| 合成（真值） | A_true | 0.60% | √(0.5²+0.14²+0.3²)=0.60% |

方和根怎么理解？ 假如你有 3 个独立误差来源，各偏 0.5%、0.14%、0.3%，它们之间的偏差方向互不相关——不会"串通好了一起往上偏"。统计学告诉我们，在独立随机变量的条件下，总方差 = 各方差之和，即 u_total = √(u₁² + u₂² + u₃²)。简单说就是：3 个 0.5% 的误差加起来是 0.87% 而不是 1.5%（如果是简单相加的话）——方和根比简单相加小，更符合实际。

恢复值的 A 类不确定度（实测例）：

我们做了 3 次重复测量，每次重新采集 CSV、重新跑锁相：

| 档 | A_rec 三次 (V) | 均值 | 标准差 s | u_A = s/√3 相对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100:1 | 0.9942 / 0.9938 / 0.9951 | 0.9944 | 0.00066 | 0.038% |

为什么除以 √3？ 3 次测量的标准差 s 衡量的是"单次测量的波动"。但如果我用 3 次的平均值作为结果，平均值的波动要比单次小——小了 √3 倍。所以 u_A = s/√3。

合成与结果表达：

合成标准不确定度 u_c = √(u_B² + u_A²) = √(0.60² + 0.038²) ≈ 0.60%

扩展不确定度（k=2, 置信度 95%）U = 2 × 0.60% ≈ 1.2%

k=2 是什么意思？ 如果把"真值"想象成一个正态分布的中心，±1×u_c 区间包含真值的概率约 68%，±2×u_c 区间包含真值的概率约 95%。竞赛报告通常用 k=2（95% 置信度）报告。

最终结果表达： A = (0.9944 ± 0.012) V，即 0.9944 V (1 ± 1.2%)

答辩时你可以这样说： "锁相恢复值为 0.9944 V，标准答案 0.9978 V，相差 −0.36%。我们的扩展不确定度是 1.2%，偏差在不确定度范围内，两者一致。"

7.3 第三级光学不确定度（以 L-中为例）

| 分量 | u_rel | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 光功率计读数 | 3% | 仪器精度 |
| ND 透射率 T1·T2 | 1.5% | 两次比值测量 |
| OPT101 响应度 | 2% | 器件手册 + 温漂 |
| AD620 增益 | 0.3% | 同上 |
| 锁相恢复(A类) | 0.5% | 3 次重复 |
| 合成 | ≈3.9% | 方和根 |

判读： 光学链路合成不确定度 ~3.9%，仍满足"跨领域误差 <5%"的验收标准。主导项是光功率计读数（3%），如需更高精度应先校准光功率计。

7.4 误差分析结论

1. 电学链路（前两级）精度高：合成不确定度 ~0.6%，主导项是信号发生器幅度精度（0.5%）。 2. 光学链路（第三级）精度受限于光度计量：合成 ~3.9%，主导项是光功率计（3%）与响应度（2%）。 3. 锁相算法本身几乎不引入误差：A 类不确定度仅 0.04%~0.5%，证明锁相恢复的高重复性。 4. 改进方向：用更高精度的信号发生器/光功率计；分压电阻升到 0.05%；每档增加重复次数降低 A 类分量。 5. 噪声注入实验（2.4）进一步印证：当信号被白噪声淹没至 6 dB（约 10 倍噪声）时，恢复误差仅 −3.7%，50 Hz 共模干扰（×10）下误差仅 −0.20%——说明实测偏差主要来源于刻度（B 类）与重复抖动（A 类），而非锁相算法本身。这正是用噪声做验证的价值：把"算法灵不灵"从定性说法变成可量化的 SNR–误差曲线。

9. 总验收汇总表

| 级别 | 实验 | 验收标准 | 示例结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | S.1 纯净信号 | 幅度误差<0.1% | <0.001% | ✅ |
| 软件 | S.2 白噪声(−6dB) | 误差<5% | −4.7% | ✅ |
| 软件 | S.3 50Hz干扰×100 | 误差<1% | −0.2% | ✅ |
| 软件 | S.4 谐波失真(50%) | 误差<1% | −0.7% | ✅ |
| 软件 | S.5 1/f漂移(50%) | 误差<1% | −0.3% | ✅ |
| 软件 | S.6 复合干扰 | 误差<2% | −1.3% | ✅ |
| 一 | 2.1 已知信号恢复 | 幅度误差<1% | −0.36% | ✅ |
| 一 | 2.2 幅相解耦 | 相位变、幅度<1% | 幅度<0.2% | ✅ |
| 一 | 2.3 线性度 | R²>0.99 | 0.99998 | ✅ |
| 一 | 2.4 噪声鲁棒 | 6 dB 时误差<5% | −3.7% | ✅ |
| 二 | 3.1 噪声基底 | 实测≈估算(±50%) | +10% | ✅ |
| 二 | 3.2 最小可测信号 | HiRes≤0.1mV | ~10µV | ✅ |
| 二 | 3.3 HiRes 必要性 | 优>6dB | +14dB | ✅ |
| 三 | 弱光线性 | R²>0.99 | 0.99993 | ✅ |
| 三 | 抗干扰 | 偏差<5% | 0.96% | ✅ |
| 三 | 跨领域 | 误差<5% | 均满足 | ✅ |

总结论： 四级验证全部通过（示例数据）。第 4 章纯软件验证从算法层面证明锁相对白噪声、工频、谐波、漂移和复合干扰的鲁棒性；第 5-7 章硬件三级验证证明该算法在真实电路和光学场景中的有效性——从软件到硬件、从电学到光学，完整闭环。

8.1 答辩准备：评委可能会问什么？

以下问题基于往年竞赛答辩中的常见提问方向整理。回答风格建议：先说结论（一句话），再展示数据支撑。

| 评委可能的提问 | 建议回答要点 | 可引用的数据 |
| --- | --- | --- |
| "你的算法到底对不对？怎么验证的？" | "我们用精密分压网络给出了一个精确已知的标准信号（真值），锁相恢复值偏差仅 0.36%。" | 实验 2.1 的数据表 |
| "加噪声之后还能测吗？" | "能。我们在信号上叠加了可控白噪声，即使噪声把信号完全淹没（SNR=6 dB），恢复误差也只有 −3.7%。" | 实验 2.4 的 SNR-误差表 |
| "50Hz 市电干扰怎么处理的？" | "锁相只提取 1 kHz 分量。我们把 50 Hz 干扰加大到信号的 10 倍，恢复幅度几乎不变（−0.20%），说明锁相天然抑制工频干扰。" | 实验 2.4 的最后一行 |
| "不确定度有多大？主要来自哪里？" | "电学部分合成的扩展不确定度约 1.2%，主要来自信号发生器精度（0.5%）。光学部分约 3.9%，主要来自光功率计（3%）。" | 7.2 / 7.3 的合成表 |
| "为什么要用 HiRes 模式？" | "8-bit 模式只有 256 个电压级别，量化噪声是弱信号测量的瓶颈。HiRes 把 SNR 提升了 14 dB——这对于 µV 级信号的可靠检测是质的飞跃。" | 实验 3.3 的对比数据 |
| "你的方法和传统的模拟锁相有什么区别？" | "传统锁相用硬件乘法器和积分器，需手动调相位——如果参考相位不对，测出的幅度就偏了。我们用双相数字锁相，X/Y 两路同时算，幅度恢复与相位无关——这是我们的核心优势。" | 实验 2.2（幅相解耦）的数据 |
| "你这个系统只能测光电吗？" | "不是。我们用同一套算法处理了光学信号和电磁涡流信号——两种完全不同的物理来源，恢复效果都满足精度要求。系统的普适性是它的核心价值。" | 实验 D（跨领域对比）的表 |
| "噪声注入实验的噪声是怎么加进去的？可控吗？" | "用第二台信号发生器的白噪声输出，通过 BNC T 接头叠加到信号链路。SNR 从 40 dB 到 6 dB 分四档，每档设置后可复现。" | 实验 2.4 的操作步骤 |

10. 故障排查表

| 现象 | 可能原因 | 排查/解决 |
| --- | --- | --- |
| 恢复幅度远偏离真值 | 参考频率不对 | 确认 f₀=1000Hz，或从 CH2 重新提取 |
| 恢复幅度随机跳动大 | 未去直流 / 暂态未舍 | 检查步骤 2 去均值、步骤 6 舍前 0.2s |
| 相位恢复异常 | atan2 参数顺序错 | 用 φ=atan2(X,Y)，对齐报告 5.3 |
| SNR 极低 | 用了 8-bit / 增益不足 | 切 HiRes；提高 AD620 增益 |
| AD620 输出削顶 | 输入过大或 G 过高 | 降 Vg 或换 G=100 |
| 弱光信号淹没 | 光路对准差 / 环境光强 | 重新对准；缩短 LED-OPT101 间距；遮光 |
| 直流基线异常抬高 | 环境光进入 | 遮光罩；靠 1kHz 调制分量而非直流判读 |
| 分压后无信号 | 高阻分压接触不良 | 万用表通断检查；高比例用两级级联 |
| 涡流数据对不上 | 用了不同算法/参数 | 必须用同一份锁相流程与 fc/f₀ |

11. 空白记录表（打印用）

10.1 分压电阻实测（第一/二级）

| 电阻 | 标称 | 万用表实测 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 99.0 kΩ | ______ | 100:1 |
| R2 | 1.00 kΩ | ______ | 100:1 |
| R(10:1) | 9.09 kΩ | ______ | 线性档 |
| Rg | 499 Ω | ______ | G=100 |

分压比 k = R2/(R1+R2) = ______

10.2 第一级记录

| 实验 | 条件 | A_true | A_rec | 误差 | φ_rec | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 100:1,G100 | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.2 | 相位0° | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.2 | 相位45° | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.2 | 相位90° | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.3 | 10:1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.3 | 1000:1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.4 | 白噪40dB | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.4 | 白噪20dB | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.4 | 白噪10dB | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.4 | 白噪6dB | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 2.4 | 50Hz干扰×10 | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ |

10.3 第二级记录

| 实验 | 条件 | 输入幅度 | A_rec | SNR | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 短接,G100 | 0 | ____（本底） | — | ☐ |
| 3.2 | 100:1 | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 3.2 | 1000:1 | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 3.2 | 10000:1 | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 3.3 | 8-bit | ____ | ____ | ____ | ☐ |
| 3.3 | HiRes | ____ | ____ | ____ | ☐ |

10.4 第三级记录

| 阶段 | 项 | 读数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准 | P0 | ____ µW | 无ND |
| 校准 | T1 | ____ | ND1 |
| 校准 | T2 | ____ | ND2 |
| 校准 | 暗基线 | ____ V | 遮光 |
| 弱光 | L-强 A_rec | ____ V | G100 |
| 弱光 | L-中 A_rec | ____ V | G100 |
| 弱光 | L-弱 A_rec | ____ V | G1000 |
| 抗扰 | 灯关 | ____ V | =L中 |
| 抗扰 | 灯开 | ____ V | 偏差__% |
| 跨域 | 涡流铜 A_rec | ____ mV | 复用 |

10.5 不确定度计算表

| 分量 | u_rel | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信号发生器幅度 | ____% |  |
| 分压比 k | ____% |  |
| AD620 增益 | ____% |  |
| A类(重复) | ____% |  |
| 合成 u_c | ____% | 方和根 |
| 扩展 U(k=2) | ____% | 2×u_c |

结果表达：A = ______ ± ______（____%）

*版本：2026-07-12 | 配套 光电效应弱光测量_仿真验证方案.md | 数据为示例/预期值，实测替换 | 参数对齐主报告 3.2/4.3/5.2–5.3 | 第4章为纯软件验证（无需硬件）*